闽清县直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 闽清县六都医院心电监护仪等设备采购、2017-CCZB-MQZ003  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   （黄志、销售经理）经正式授权并代表竞价方 （南昌美悦达医疗器械有限公司、江西省南昌市进贤县温圳镇） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以   转账      形式提交的竞价保证金，金额为 3000     元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：   福州市中州岛二层9号          邮编： 350000

电话：   18305959042       传真：  059183286673

竞价代表姓名、职务：黄志   销售经理

手机：  18305959042

竞价方全称（加盖公章）：

日期  2017   年 3  月 23  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：南昌美悦达医疗器械有限公司 竞价项目编号：2017-CCZB-MQZ003

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 心电监护仪 | 宝莱特M900 | 广东珠海 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 1、便携式一体化监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者； 2、具有≥10寸彩色LED显示屏，≥8通道波形显示；3、监护仪带电池重量≤3.5kg，配置内置充电锂电池一块; 4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；5、3/5导心电测量，常规界面下可显示2通道心电； 6、心电和呼吸采用ASIC芯片技术； 7、报警灯设计高于监护仪上缘，便于360度观察报警信息。8、监护仪把手可活动，避免后方观察报警灯时把手遮挡。9、具有三级声光报警，参数报警级别可调； 10、具有血液动力学、药物计算功能； 11、具有掉电存储功能； 12、具备Nurse Call报警功能； 13、具备≥120小时趋势图表回顾； 14、具备≥100个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组NIBP测量数据存储和回顾功能；15、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； 16、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息； 17、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面；18、具有低功耗锂电池，供电时间: >120分钟；19、支持中/英文字符输入，右置操作方式更贴合临床操作习惯； 20、保修时间：监护仪主机≥3年； 21、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； 22、监护仪外壳、板卡等采用阻燃材料，通过ETL测试。 | 1 | 20100 | 20100 |
| 1 | 2 | 抢救车 | 方格FG-A-06 | 山东聊城 | 山东方格医疗器械有限公司 | - 钢塑抢救车；规格：外形尺寸（可以正负5%偏离）：695*445*880mm；材质：整车采用钢板及ABS工程塑料，精密加工而成。功能：适用于病区急救护理；台面为两侧平拉开，配有钥匙锁；内侧有活动式48格药盘，可取出，每格都有标签插槽；下部有双开门，内侧有一层活动搁板；左侧配有工程塑料扶手。底部配有4寸耐磨静音轮。 | 2 | 9100 | 18200 |
| 1 | 3 | 新生儿血氧饱和度监护仪 | 迈瑞PM-60 | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1屏幕显示：1.1★彩色TFT显示屏，屏幕大小2.4英寸；1.2屏幕分辨率320×240。2监测功能：2.1标配血氧饱和度，心电，脉率参数3.BLT 数字SpO2规格： 3.1测量范围：0~100%； 3.2分辨率：1%； 3.3精度：70~100%：± 2%；0~69%：未定义； 3.4有脉搏调制音功能；3.5★脉率测量范围：25 bpm ~250 bpm； 3.6精度：±1% 或者 ± 1 bpm, 取大者； 4★Nellcor SpO2规格：4.1测量范围：0~100%； 4.2分辨率：1%； 4.3精度：70～100%：±2%（成人/儿童）；70～100%：±3%（新生儿）； 0～69%，未定义； 4.4有脉搏调制音功能； 4.5脉率测量范围：20 bpm ~300 bpm； 4.6精度：20bpm～250bpm：± 3 bpm； 251bpm～300bpm：不定义； 5心电规格： 5.1导联类型：3导联I、II、III；5.2增益选择：2.5mm/mV（×0.25）、5mm/mV（×0.5）、10mm/mV（×1）；5.3共模抑制比(CMRR)：≥90dB；5.4幅频特性(-3dB带宽)：0.5 Hz～40Hz；5.5定标信号：1mV ±5%；5.6扫描速度：12.5mm/s、25 mm/s；5.7除颤效应的防护和除颤后的复原：心电波形5s内恢复到基线；5.8心率测量范围：10 bpm ~300 bpm；5.9分辨率：1 bpm；5.10测量精度：±1% 或 ±1 bpm(取大者)。6数据存储： 6.1★趋势间隔：2秒～30分钟可选； 6.2存储方式：掉电保存； 6.3★存储容量：点测ID从1--99，每个ID可存储300组，连续监测ID为0，可存储60000组； 7标配电池规格：7.1类型：锂离子可充电电池； 7.2电池容量：1600 mAh；7.3供电时间：＞5小时； 8联网功能： 8.1★可通过有线方式联入中央机。 | 1 | 8500 | 8500 |
| 1 | 4 | 新生儿保暖台 | 迪生BB-100 | 郑州 | 郑州迪生仪器仪表有限公司 | 产品简介：具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；设置温度与皮肤温度分屏显示；双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；婴儿床四周的有机玻璃档板可拆卸；产品具有自检功能，多种故障报警提示；*前面板具有可修正温度功能；肤温传感器具有脱落保护功能；*具有温度数据储存功能；具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口。基本配置：由辐射箱，控制仪，婴儿床，托盘，机架，皮肤温度传感器，输液架。 主要技术参数：工作电源：AC220V/ 50HZ；输入功率：≤600VA ；控温方式：预热、手控、肤温三种控制；*肤温控温范围：32℃~37.5℃；肤温显示范围：5℃~65℃；控温精度：≤0.5℃；皮肤温度传感器精度：±0.3℃内；床面温度均匀性：≤2℃ ；辐射箱水平角度：0°、30°、60°双向转动；婴儿床倾斜角度：前后倾斜共五档可调；APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示；故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等。使用环境要求：环境温度：18℃~30℃；环境风速：< 0.3m/s。 | 1 | 16900 | 16900 |

竞价代表签字： 黄志            职务：  销售经理

日期：     2017年3月23日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

竞价方全称：（加盖公章）南昌美悦达医疗器械有限公司

竞价方代表签名：____黄志_

附件四：

法定代表人授权书（原件）

南昌美悦达医疗器械有限公司（竞价方全称）法人代表授权 黄志（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的 闽清县六都医院心电监护仪等设备采购_项目（竞价文件编号_2017-CCZB-MQZ003_）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：    李细富

被授权人签字：   黄志

被授权人职务：   销售经理

竞价方全称（加盖公章）：南昌美悦达医疗器械有限公司

2017 年 3  月 23  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的闽清县六都医院心电监护仪等设备采购项目（项目编号：_2017-CCZB-MQZ003）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：南昌美悦达医疗器械有限公司

地址：江西省南昌市进贤县温圳镇_   邮编：331700

电话：18305959042     传真：059183286673

竞价方授权代表签字：黄志

日期：2017年3月23日

附件六

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证