- 机电产品采购国际招标

- 标准招标文件

- （第二册）

- 招标编号：1149-174FJCCZB1348

- 项目名称: 1.5T磁共振采购

- 招标内容：1.5T磁共振

- 招 标 人：福建医科大学附属第一医院

- 招标机构：福建省承诚招标代理有限公司

2020年3月

目   录

第一册

第一章  投标人须知

第二章  合同条款

第三章  合同格式

第四章  附件

第一册具体内容详见中华人民共和国商务部机电和科技产业司编2014年版《机电产品采购国际招标标准招标文件》

第二册（技术、商务）

第五章  投标邀请

第六章  投标资料表

第七章  合同专用条款

第八章  货物需求一览表及技术规格

第五章   投标邀请

日    期： 2020 年  月  日

招标编号：1149-174FJCCZB1348

按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，福建省承诚招标代理有限公司受福建医科大学附属第一医院的委托，将通过国际竞争性招标方式采购1.5T磁共振采购及相关服务，采购将用银行购汇支付。

项 目 名 称：1.5T磁共振采购

在此我们邀请来自合格货源国或地区的投标商前来投标。对此感兴趣的投标商可以在2020年  月  日至2020年  月  日（周末和节假日除外）的每天8：30-17：30（北京时间）前往福建省承诚招标代理有限公司购买招标文件，招标文件售价90美元或 600 元人民币，招标文件售后不退，邮购需另加50元人民币（国内）或50美元（国外）。

本次招标项目的最终截标时间为2020年  月  日 09 ：00（北京时间），在此时间后递交的标书将不被接受。公开开标仪式将于2020年  月  日 09 ：00（北京时间）福建省承诚招标代理有限公司举行，届时请参加投标的代表出席。

招标机构：福建省承诚招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层

报名联系人：李杰

项目负责人：李杰

电话：0591-87554016

传真：0591-87554653    邮箱：fjscczb@163.com    邮编：350001

开户名称：福建省承诚招标代理有限公司

人民币开户银行：中国工商银行福州市晋安支行

帐    号：  1402028109600026871

开户名称：福建省承诚招标代理有限公司

外汇开户行：/

账      号：/

第六章   投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：福建医科大学附属第一医院 招标人地址：福州市 电话：0591-87981194 联系人：明扬 |
| 1.1 | 合同名称：1.5T磁共振采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：福建省承诚招标代理有限公司 地址：福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 电话：0591-87554016 传真：0591-87554653 联系人：李杰 |
| 2.2 | 合格投标人限制：应为来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。 |
| 招 标 文 件 |  |
| 5.2 | 招标文件以中、英文两种文字编写，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年 月 日 9 ：00 （北京时间） |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 8.1 | 投标语言：中文或中英文对照，如有冲突以中文为准。国外投标人应同时提供投标文件技术部分的中文翻译本。 |
| 11.6.1 | 关境内提供的货物的投标报价：现场交货价[包含生产厂至最终目的地的内陆运输费，保险费、安装、验收至合格及其他当地发生的伴随服务费（包括但不限于制造、包装、运输(送至采购人指定地点)、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、技术服务、检验、税金等费用），并含在投标总价中。 |
| 11.6.2 | 关境外提供的货物的投标报价：DDP现场人民币价（进口设备）。 相关费用：货物的进口环节税、增值税、运保费等货物从进口口岸运至最终目的地（安装现场）的内陆运输、保险、安装、验收至合格及其他当地发生的伴随费用（包括但不限于制造、包装、运输(送至采购人指定地点)、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、技术服务、检验、税金等费用），并含在投标总价中。 |
| 12.1 | 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 投标货币：美元或其他国际流通货币 |
| 投 标 书 的 编 制 |  |
| *13.3(3) | 资格要求： 1.如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商的正式销售授权书,以及制造商或制造商中国注册的国内售后服务总代理或办事处出具的响应招标文件售后服务的承诺书。（授权时效应到本次采购项目完成为止）。 2.投标人应当提供国家其他强制性认证规定的相关证书复印件。（如有） 3.投标人应当提供在开标前三个月内由银行出具的银行资信证明的原件或复印件。 4.境内投标人应提供合格的营业执照复印件。 5.境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》原件及投标人代表身份证复印件附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 6.本项目不接受联合体投标。 注：投标人应在投标文件中提供上述认证证书的复印件并经授权人签字，并保证响应资质在规定的期限内真实有效。不满足该资格标准的，将导致其投标文件被否绝。评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力。 |
| 14.3(2) | 提供货物从招标人到货开始使用至保修期满所需的备件、专用工具，并提供清单、货源、分项报价及总价，该费用应包括在该设备的投标总报价中。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：合同包1：人民币伍拾壹万元整（¥240000 .00）；（无息退还） 投标保证金有效期应超过投标有效期30日，保证金2020年 月 日17点前转到代理机构账号。 |
| 15.3(2) | 投标保证金：汇票、现金、电汇或银行保函 |
| *16.1 | 投标有效期：90天，投标有效期不满足，将导致其投标文件被拒绝。 |
| 17.1 | 正本份数：1份，副本份数：7份 电子文本：1份（Word或Excel格式，不能是PDF格式，电子版采用的存储介质应为U盘或光盘），若副本与正本不符，以正本为准。（其中至少2份中文本） |
| *17.2 | 投标人的投标文件正本中的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注*的条款或参数）响应等相应内容必须由法定代表人或经其正式授权的代表逐页小签，未满足要求的将导致其投标文件被拒绝。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.2(1) | 投标书递交至：福建省承诚招标代理有限公司 |
| 18.2(2) | 项目名称：1.5T磁共振采购 招标编号：1149-174FJCCZB1348 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年 月 日9：00（北京时间） |
| 开标、评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2020年 月 日9 ：00（北京时间） 地 点：福建省承诚招标代理有限公司 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 评标价量化因素：1-8项 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险及伴随服务 投标人应提供： 每件包装箱的估计的尺寸、运输重量和详细的装箱单。 国内投标商提报内陆运输和保险费。 |
| 26.4.2 | 交货期：场地符合设备安装条件后90天内交货。 所选方案： 调整用的百分比（%）：每延误1周，不足一周按一周计，评标价增加投标总价的1%，如延误超过4周，投标将被视为实质性不响应。提前交货不考虑降低评标价。 |
| *26.4.3 | 付款计划的偏离 付款方式不允许偏离，偏离将导致废标。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 卖方应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件的清单（包括零件号、数量和价格），其费用分项报价，并计入投标总价。 |
| *26.4.5 | 中国关境内的零部件和备品备件（包括易损件）供应和售后服务设施 投标人应在投标文件中说明投标人在中国关境内的投标货物的维修服务设施和零部件库房，若没有，按废标处理。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用，计算使用寿命成本的因素： 不适用 |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率 26.4.7 2） |
| 26.4.8 | 备选方案：不允许 评标调整方法： 1.招标文件中加注“*”号的为关键条款，对这些关键条款的任何偏离将导致废标。关键技术条款必须提供技术支持资料，技术支持资料以制造商发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。无技术资料支持的，其投标将被拒绝。 2.如果一项一般条款不能满足招标文件的要求，每项按投标价1%的比率增加计入评标价；凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),不降低评标价。技术一般条款最多偏离为5项（含5项），如大于5项，则为废标。如缺少一项功能，将其它投标商的相应分项价格的最高价格加在投标总价中。 3.标书所要求的内容都必须包含在投标总价内，任何标书未作要求的项目或内容不予从投标总价中核减。 4.其它额外评标因素和标准：参见招标文件及技术规格要求。 |
| 26.5 | 推荐的中标候选人数量：本项目按最低评标价法进行排序，推荐1名中标候选人。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 招标代理费：招标代理服务费由中标供应商根据下表按差额定律累进法支付给招标代理机构，各投标人应酌情考虑投标报价。 中标金额; 货物招标收费率; 服务招标收费率. 100万元以下; 1.50%; 1.50%. 100～500万元; 1.10%; 0.80%. 500～1000万元; 0.80%; 0.45%. 1000～5000万元; 0.50%; 0.25%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.10%. |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1、投标人在投标截止期前如未在中国国际招标网（WWW.chinabidding.com）上作为供应商网上注册，可能导致投标被拒绝。 2、请投标方在填写技术规格偏离表时，对应招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字来表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则将视为未做实质性响应。 3、投标方必须提供详细的供货范围、型号、原产地及详细分项报价，否则将被视为未做实质性响应。 |  |

第七章   合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：福建医科大学附属第一医院 买方地址：福州市 |
| 11 | 项目现场：福建医科大学附属第一医院 |
| 16 | 应提供的伴随服务有： 1） 实施所供货物的现场组装和试运行； 2） 提供组装和维修所需的工具； 3） 为所供货物提供详细、规范的中文操作和维修手册； 4） 货物安装完毕，试运行期间卖方应派技术人员进行监督和指 导； 5）在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维修和修理对买方人员进行培训。 |
| 17 | 要求的备件有：详见招标文件第八章。 |
| 18.2 | 质量保证期：质量保证期为本次投标所有设备（包括软件硬件）正常运行使用最终验收合格之日起开始计算，时间：≥壹年。卖方不得用任何方式将设备到货至安装完毕的该段时间，部分或全部计入设备的质保期。详细要求详见第八章。 |
| 18.4 | 在接到买方报修通知后，制造商维修工程师在4小时内响应，24小时之内到达现场，5天内排除故障。（如遇不可抗拒力量顺延）。超过该期限按标书索赔条款执行。详细要求详见第八章。 |
| 20 | 付款方法和条件为：合同订立后，由甲方预付60%货款。设备安装及验收合格后凭A.乙方开具的货物金额100%的正式发票 B.货物安装验收报告单（经买方医用材料与设备服务中心工程师和设备使用科室人员签字）由乙方向甲方支付合同总金额的5%做为质保金，甲方向乙方支付合同总金额的40%，质保期满后由甲方无息支付质保金给乙方。 若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。 |
| 32.2 | 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在北京或中国的其他地点进行。除非双方另行约定，仲裁的官方语言应为中文。 |
| 35 | 卖方通知送达地点：福建医科大学附属第一医院（用户指定地点）。 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

| 合同包 | 品 目 号 | 货物名称 | 数量 | 最高限价单价 （万元） | 最高限价总价 （万元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.5T磁共振 | 1套 | 1200 | 1200 | 场地符合设备安装条件后90天内交货。 | 福建医科大学附属第一医院 |

- 二、技术规格

本次招标的医疗设备为福建医科大学附属第一医院影像科所需一套1.5T磁共振。该设备应具有配置齐全、性能稳定、操作简便安全，并具良好的升级能力设计，适用临床、科研、教学，并满足将来扩展临床应用领域的需要。

（一）设备技术参数：

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 投标人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |  |
| 1.1 | 设备认证文件及机型： | 为保证技术的先进性，各家必须提供1.5T磁共振高端机型，GE提供GEM平台的voyager，西门子提供TIM4G平台 Aera，飞利浦提供dStream平台的prodiva，其他公司提供同等档次产品。 |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |  |
| 2.2 | 磁场强度 | 1.5T |  |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽+抗电磁干扰屏蔽技术 |  |  |
| 2.4 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |  |
| 2.5 | 动态匀场或高级高序匀场 | 具备 |  |  |
| 2.6 | 5高斯线范围 |  |  |  |
| 2.6.1 | 5高斯范围轴向 | ≤3.8m |  |  |
| 2.6.2 | 5高斯范围径向 | ≤2.4m |  |  |
| 2.7 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |  |
| 2.8 | 磁场均匀度（请提供英文原版DATASHEET证明） | 注明测试方式和标准 |  |  |
| 2.8.1 | 10cm DSV | ≤0.012ppm |  |  |
| 2.8.2 | 20cm DSV | ≤0.051ppm |  |  |
| 2.8.3 | 30cm DSV | ≤0.18ppm |  |  |
| *2.8.4 | 40cm DSV | ≤0.90ppm |  |  |
| 2.8.5 | 45cm DSV（若达不到45cm DSV，则以能实现的最大DSV为准） | ≤2.30ppm |  |  |
| *2.9 | 磁体重量（包括液氦） | ≤2700Kg |  |  |
| 2.10 | 液氦消耗率 | ≤0.01L/Hour |  |  |
| 2.11 | 液氦容量 | ≥1200L |  |  |
| 2.12 | 磁体内孔径 | ≤60cm |  |  |
| 2.13 | 病人检查通道最窄孔径长度 | ≤60cm |  |  |
| *2.14 | 磁体长度 | ≤160cm |  |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |  |
| 3.1 | XYZ轴最大梯度场强（非有效值） | ≥33mT/m |  |  |
| 3.2 | 最大梯度切换率（非有效值） | ≥120mT/m/ms |  |  |
| 3.3 | 最短爬升时间 | ≤0.28ms |  |  |
| 3.4 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |  |
| 3.5 | 具备硬件、软件降噪技术 | 具备 |  |  |
| 3.6 | 梯度冷却 | 水冷 |  |  |
| 3.7 | 工作周期 | 100% |  |  |
| 4. | 射频系统 |  |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |  |
| 4.2 | 采样模式 | 直接数字化采样 |  |  |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≤18KW |  |  |
| 4.4 | 射频发射带宽 | ≥600kHz |  |  |
| *4.5 | 独立射频采集通道数 | ≥48（独立接收通道数，即ADC模数转换器个数） |  |  |
| 4.6 | 各通道接收带宽 | ≥2.5MHz |  |  |
| 4.7 | 射频接收通道总带宽 （通道数x接收带宽） | ≥120MHz |  |  |
| 4.8 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |  |
| 4.9 | 并行采集技术平台（SENSE\ARC\iPAT extension） | 具备 |  |  |
| 4.9.1 | 并行采集最大加速因子 | ≥16 |  |  |
| 4.9.2 | 并行采集步进因子 | ≤0.1 |  |  |
| 4.9.3 | 可与所有任何快速成像技术结合使用(如:FSE,FGRE) | 具备 |  |  |
| 4.9.4 | 可与BTFE,FIESTA,True-FISP等序列结合使用 | 具备 |  |  |
| 4.9.5 | 可与频谱等序列结合使用 | 具备 |  |  |
| 4.9.6 | 可与PCA等序列结合使用 | 具备 |  |  |
| 5. | 射频接收线圈 |  |  |  |
| 5.1 | 所有线圈免调谐 | 具备 |  |  |
| 5.2 | 线圈 |  |  |  |
| 5.2.1 | 并行采集全神经线圈 | 具备，≥30通道 |  |  |
| 5.2.1.1 | 并行采集头颈联合线圈 | 具备，≥20通道 |  |  |
| 5.2.1.2 | 并行采集全脊柱线圈 | 具备，≥18通道 |  |  |
| 5.2.2 | 并行采集体部线圈 （要求Z轴覆盖范围≥40cm；若达不到，则需提供3个体部线圈） | 具备，≥20通道 |  |  |
| 5.2.3 | 并行采集多功能关节线圈 | 具备，≥8通道 |  |  |
| 5.2.4 | 并行采集肩关节线圈 | 具备 |  |  |
| 5.2.5 | 并行采集膝关节线圈 | 具备 |  |  |
| 5.2.6 | 并行采集乳腺线圈 | 具备 |  |  |
| 5.3 | 并行采集全神经线圈可与并行采集体部线圈组合同时使用 | 具备 |  |  |
| 5.4 | 使用多功能关节线圈时无需更换全神经线圈 | 具备 |  |  |
| 5.5 | 最高接收动态范围 | ≥162dB |  |  |
| 6. | 计算机系统 |  |  |  |
| 6.1 | CPU主频 | ≥2.8GHz |  |  |
| 6.2 | 处理器位数 | 64位 |  |  |
| 6.3 | 主内存 | ≥32GB |  |  |
| 6.4 | 硬盘容量 | ≥350GB |  |  |
| 6.5 | 硬盘图像存储量 | ≥300,000幅(256×256) |  |  |
| 6.6 | 一体化主机和重建器技术 | 具备 |  |  |
| 6.7 | 系统控制模式 | 数字网络架构 |  |  |
| *6.8 | 图像重建速度(256X256矩阵全FOV) | ≥56000幅/秒 |  |  |
| 6.9 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |  |
| 6.10 | 显示器 | ≥23英寸彩色高分辨率液晶显示器 |  |  |
| 6.11 | 显示器分辨率 | ≥1920 x 1200 |  |  |
| 6.12 | DICOM3.0接口 | 具备软硬件 |  |  |
| 6.12.1 | DICOM发送/接收 | 具备软硬件 |  |  |
| 6.12.2 | DICOM查询/检索 | 具备软硬件 |  |  |
| 6.12.3 | DICOM基本打印 | 具备软硬件 |  |  |
| 6.12.4 | DICOM病人登记网络 | 具备软硬件 |  |  |
| 7 | 检查环境 |  |  |  |
| 7.1 | 高档固定式电动扫描床最大承重 | ≥200Kg |  |  |
| 7.2 | 高档固定式电动扫描床移动精度 | ≤±0.5mm |  |  |
| 7.3 | 照明、通风、双向通话 | 具备 |  |  |
| 7.4 | 高档固定式电动最低床位 | ≤52cm |  |  |
| 7.5 | 高档固定式电动检查床最大床速 | ≥180mm/s |  |  |
| 7.6 | 最大水平移动范围 | ≥215cm |  |  |
| 7.7 | 高档固定式电动扫描床 | 具备 |  |  |
| 7.8 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |  |
| 7.9 | 生理信号显示 | 具备 |  |  |
| 7.10 | 紧急制动系统 | 具备 |  |  |
| 7.11 | 无线触发心电门控 | 具备 |  |  |
| 7.12 | 无线触发呼吸门控 | 具备 |  |  |
| 7.13 | 无线触发外周门控 | 具备 |  |  |
| 7.14 | 静音扫描平台 | 具备，ComforTone或SilentScan或QuietX |  |  |
| 7.14.1 | 静音扫描技术 | 具备 |  |  |
| 7.14.2 | 自动语音引导技术 | 具备 |  |  |
| 8 | 后处理接口 |  |  |  |
| 8.1 | 软件控制照相 | 具备 |  |  |
| 8.2 | 激光相机接口 | 具备 |  |  |
| 8.3 | 远程维修遥控 远程会诊接口 | 具备 |  |  |
| 8.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |  |
| 8.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |  |
| 8.6 | DICOM基本打印 | 具备 |  |  |
| 8.7 | DICOM病人登记网络 | 具备 |  |  |
| 8.8 | 图像网络传输 | 1000M 以太网连接 |  |  |
| 9 | 扫描参数 |  |  |  |
| 9.1 | 最大扫描视野 | ≥50cm |  |  |
| 9.2 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |  |  |
| 9.3 | 最小2D层厚 | ≤0.5mm |  |  |
| 9.4 | 最小3D层厚 | ≤0.05mm |  |  |
| 9.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |  |
| 9.6 | 最大弥散加权B值 | ≥10000 |  |  |
| 9.7 | 2D 梯度回波最短TR时间(256矩阵) | ≤1.34 ms |  |  |
| 9.8 | 2D 梯度回波最短TE时间(256矩阵) | ≤0.50 ms |  |  |
| 9.9 | 3D 梯度回波最短TR时间(256矩阵) | ≤1.14 ms |  |  |
| 9.10 | 3D 梯度回波最短TE时间(256矩阵) | ≤0.44 ms |  |  |
| 9.11 | 2D 梯度回波最短TR时间(128矩阵) | ≤1.01 ms |  |  |
| 9.12 | 2D 梯度回波最短TE时间(128矩阵) | ≤0.38 ms |  |  |
| 9.13 | 3D 梯度回波最短TR时间(128矩阵) | ≤0.82 ms |  |  |
| 9.14 | 3D 梯度回波最短TE时间(128矩阵) | ≤0.31 ms |  |  |
| 9.15 | FSE最短TE时间(256矩阵) | ≤2.2 ms |  |  |
| 9.16 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤2.89 ms |  |  |
| 9.17 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤1.09 ms |  |  |
| 9.18 | FSE最大回波链长度 | ≥256 |  |  |
| 9.19 | EPI最大因子 | ≥255 |  |  |
| 10 | 扫描序列（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |  |  |
| 10.1 | 自旋回波(SE) |  |  |  |
| 10.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |  |  |
| 10.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |  |  |
| 10.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |  |  |
| 10.1.4 | 3D FSE序列 | 具备 |  |  |
| 10.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |  |  |
| 10.2 | 梯度回波序列(FFE) |  |  |  |
| 10.2.1 | 超快速场回波序列 | 具备 |  |  |
| 10.2.2 | 2D平衡式梯度回波序列(B-FFE或True-FISP或 FIESTA) | 具备 |  |  |
| 10.2.3 | 3D平衡式梯度回波序列(B-FFE或True-FISP或 FIESTA) | 具备 |  |  |
| 10.2.4 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 10.2.5 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |  |  |
| 10.2.6 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 10.2.7 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |  |
| 10.2.8 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |  |  |
| 10.3 | 反转恢复序列Inversion Recovery (IR) |  |  |  |
| 10.3.1 | 常规IR序列 | 具备 |  |  |
| 10.3.2 | 短TI IR序列 | 具备 |  |  |
| 10.3.3 | 长TI IR序列 | 具备 |  |  |
| 10.3.4 | 快速IR 序列 (水脂抑制技术) | 具备 |  |  |
| 10.3.5 | 水抑制序列 (FLAIR) | 具备 |  |  |
| 10.3.6 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |  |
| 10.3.7 | 单独灰质或白质成像技术 | 具备 |  |  |
| 10.4 | TSE序列 |  |  |  |
| 10.4.1 | 多次激发TSE | 具备 |  |  |
| 10.4.2 | 单次激发TSE | 具备 |  |  |
| 10.5 | EPI序列 |  |  |  |
| 10.5.1 | 多次激发EPI | 具备 |  |  |
| 10.5.2 | 单次激发EPI | 具备 |  |  |
| 10.5.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |  |
| 10.5.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |  |
| 10.5.5 | 反转EPI | 具备 |  |  |
| 10.6 | 水脂选择成像技术 |  |  |  |
| 10.6.1 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |  |
| 10.6.2 | 脂肪抑制技术 | 具备 |  |  |
| 10.6.3 | 脂肪激发技术 | 具备 |  |  |
| 10.6.4 | 水饱和技术 | 具备 |  |  |
| 10.6.5 | 水抑制技术 | 具备 |  |  |
| 10.6.6 | 水激发技术 | 具备 |  |  |
| 10.6.7 | 水脂分离技术 | 具备 |  |  |
| 11 | 常规应用（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |  |  |
| 11.1 | 神经成像 |  |  |  |
| 11.1.1 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |  |
| 11.1.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |  |
| 11.1.3 | 全脊柱成像 | 具备 |  |  |
| 11.1.4 | 全中枢神经系统成像 | 具备 |  |  |
| 11.1.5 | 3D全脑灌注成像 | 具备 |  |  |
| 11.1.6 | 头颅各向同性三维高分辨容积成像 | 具备 |  |  |
| 11.1.7 | 脊柱各向同性三维高分辨容积成像 | 具备 |  |  |
| 11.1.8 | 神经根成像技术 | 具备 |  |  |
| 11.2 | 体部成像 |  |  |  |
| 11.2.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或FAME 或LAVA-XV或 e-THRIVE |  |  |
| 11.2.2 | 类PET成像技术 | 具备，DWIBS或REVEAL或WB-DWI |  |  |
| 11.2.3 | 水脂分离技术 | 具备 |  |  |
| 11.2.4 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |  |
| 11.2.5 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |  |
| 11.2.6 | 磁共振尿路造影 | 具备 |  |  |
| 11.2.7 | 盆腔各向同性三维高分辨容积成像 | 具备 |  |  |
| 11.3 | 骨关节成像 |  |  |  |
| 11.3.1 | 3D高分辨率扫描序列 | 具备 3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE |  |  |
| 11.3.2 | 非对称性的TSE序列 | 具备 |  |  |
| 11.3.3 | 水脂选择成像技术 | 具备 |  |  |
| 11.3.4 | 关节T2图 | 具备 |  |  |
| 11.4 | 血管成像 |  |  |  |
| 11.4.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.3 | 非造影剂增强高对比血管成像技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.5 | 增强对比MRA | 具备 |  |  |
| 11.4.6 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.7 | 背景抑制的血管成像技术(MTC) | 具备 |  |  |
| 11.4.8 | 平衡法血管成像技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.9 | 流体定量分析技术 | 具备 |  |  |
| 11.4.10 | 最大强度投影 | 具备 |  |  |
| 11.4.11 | 多层面重建 | 具备 |  |  |
| 11.4.12 | 电影回放 | 具备 |  |  |
| 11.5 | 心脏成像 |  |  |  |
| 11.5.1 | 常规形态学成像 | 具备 |  |  |
| 11.5.2 | 回波分享技术 | 具备 |  |  |
| 11.5.3 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |  |
| 11.5.4 | 黑血技术 | 具备 |  |  |
| 11.5.5 | 亮血技术 | 具备 |  |  |
| 11.5.6 | 优化流入补偿技术 | 具备 |  |  |
| 11.6 | 乳腺成像 |  |  |  |
| 11.6.1 | 快速动态成像 | 具备 |  |  |
| 11.6.2 | 并行采集兼容 | 具备 |  |  |
| 11.6.3 | 硅特异性成像 | 具备 |  |  |
| 11.6.4 | 自动后处理 | 具备 |  |  |
| 11.6.5 | 实时时间峰值图实时处理(TTP) | 具备 |  |  |
| 11.6.6 | 实时阳性增强积分图(PEI) | 具备 |  |  |
| 11.6.7 | 实时流入流出图 | 具备 |  |  |
| 11.7 | 儿童成像 |  |  |  |
| 11.7.1 | 专属儿童专用扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.7.1.1 | 专属儿童头颅扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.7.1.2 | 专属儿童脊柱扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.7.1.3 | 专属儿童腹部扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.7.1.4 | 专属儿童关节扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.7.1.5 | 专属儿童心脏扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.7.2 | 可选择低SAR值安全扫描 | 具备 |  |  |
| 11.8 | 肿瘤成像 |  |  |  |
| 11.8.1 | 肿瘤筛查专用扫描卡片 | 具备 |  |  |
| 11.8.2 | 专用肿瘤筛查序列 （DWIBS、REVEAL、WB-DWI） | 具备 |  |  |
| 11.8.3 | 内置体线圈高分辨率肿瘤筛查 | 具备 |  |  |
| 11.9 | 其他常规应用 |  |  |  |
| 11.9.1 | 弥散成像技术 |  |  |  |
| 11.9.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |  |
| 11.9.1.2 | ADC值测量 | 具备 |  |  |
| 11.9.1.3 | ADC-map | 具备 |  |  |
| 11.9.2 | 灌注成像技术 |  |  |  |
| 11.9.2.1 | CBV分析 | 具备 |  |  |
| 11.9.2.2 | TTP分析 | 具备 |  |  |
| 11.9.2.3 | MTT分析 | 具备 |  |  |
| 11.9.2.4 | 负积分图 | 具备 |  |  |
| 11.9.2.5 | 检索图 | 具备 |  |  |
| 11.9.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |  |
| 11.9.2.7 | 彩色显示 | 具备 |  |  |
| 11.9.3 | 偏中心扫描技术 |  |  |  |
| 11.9.3.1 | 肩关节偏中心成像 | 具备 |  |  |
| 11.9.3.2 | 膝关节偏中心成像 | 具备 |  |  |
| 11.9.3.3 | 腕关节偏中心成像 | 具备 |  |  |
| 11.9.3.4 | 足踝关节偏中心成像 | 具备 |  |  |
| 11.9.4 | 图像无缝拼接软件包 | 具备，Composing或MobiView或MR Pasting |  |  |
| 11.9.5 | 超快速全脑高分辨率T2*成像 | 具备 |  |  |
| 11.9.6 | 3D全脑高分辨率等体素成像 | 具备 |  |  |
| 11.9.7 | 多站自由选择矩阵成像技术 | 具备 |  |  |
| 11.9.8 | 流体定量分析 | 具备 |  |  |
| 12 | 高级应用（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |  |  |
| 12.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |  |
| 12.1.1 | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |  |
| 12.1.2 | 并行采集加速因子递增级数 | 0.1 |  |  |
| 12.1.3 | 最大并行采集加速因子 | 16 |  |  |
| 12.1.4 | 兼容的射频线圈 | 请列出兼容线圈 |  |  |
| 12.1.5 | 兼容的扫描序列 | 全面兼容 |  |  |
| 12.1.5.1 | 并行采集技术可兼容Q-FLOW | 具备 |  |  |
| 12.1.5.2 | 并行采集技术可兼容PCA | 具备 |  |  |
| 12.1.5.3 | 并行采集技术可兼容m-FFE或MERGE或MEDIC | 具备 |  |  |
| 12.1.6 | 自动校准技术 | 具备 |  |  |
| 12.1.7 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |  |
| 12.2 | 伪影消除技术 | 具备 |  |  |
| 12.2.1 | 全身伪影矫正技术 | 具备 |  |  |
| 12.2.2 | 去金属伪影技术 | 具备 |  |  |
| 12.2.3 | 去运动伪影技术 | 具备 |  |  |
| 12.2.4 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |  |  |
| 12.2.5 | 智能伪影消除技术 | 具备 |  |  |
| 12.3 | AI扫描平台 | 具备 |  |  |
| 12.3.1 | 智能操作扫描平台，GE提供慧操作平台，西门子提供DOT 7个引擎平台、飞利浦提供smart技术平台 | 具备 |  |  |
| 12.3.2 | AI自学习平台 | 具备 |  |  |
| 12.4 | 水脂分离成像技术 | 具备 ，mDIXON 或DIXON或IDEAL及LAVA FLEX |  |  |
| 12.4.1 | 水脂分离TSE技术 | 具备 |  |  |
| 12.4.2 | 参与计算脂肪峰个数 | ≥7个 |  |  |
| 12.4.3 | 采集回波数 | ≤2个 |  |  |
| 12.4.4 | TE时间可调技术 | 具备 |  |  |
| 12.4.5 | B0场匀场 | 具备 |  |  |
| 12.5 | 磁敏感性加权成像 | 具备，SWI或SWAN 2.0或SWI |  |  |
| 12.6 | 波谱分析成像 | 具备 |  |  |
| 12.7 | 运动伪影去除技术 | 具备，MultiVane或Propeller 3.0或BLADE |  |  |
| 12.8 | 3D ASL不打药灌注成像技术 | 具备 |  |  |
| 13. | 其他技术 |  |  |  |
| 13.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |  |
| 13.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |  |
| 13.3 | 任意三点定位系统 | 具备 |  |  |
| 13.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 13.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |  |
| 13.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |  |
| 13.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |  |
| 13.8 | 可变带宽技术 | 具备 |  |  |
| 13.9 | 可变k空间填充 | 具备 |  |  |
| 13.10 | 信噪比指示器 | 具备 |  |  |
| 13.11 | 优化反转角技术 | 具备 |  |  |
| 13.12 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |  |
| 13.13 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |  |
| 13.14 | 交互式参数改变 | 具备 |  |  |
| 14. | 病人检查环境 |  |  |  |
| 14.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |  |  |
| 14.2 | 提供防磁耳机 | 内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安 |  |  |
| 14.3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |  |  |
| 14.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |  |  |
| 14.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |  |  |
| 14.6 | 检查床最大承重 | ≥200KG |  |  |
| 14.7 | 检查床最低位置 | ≤52cm |  |  |
| 14.8 | 扫描床水平进床最大速度 | ≥180mm/sec |  |  |
| 14.9 | 自动语音提醒功能 | 具备 |  |  |
| 14.9.1 | 检查时间提醒 | 具备 |  |  |
| 14.9.2 | 移床语音提醒 | 具备 |  |  |
| 14.9.3 | 呼吸屏气配合语音提醒 | 具备 |  |  |
| 14.9.4 | 多种语言提醒 | 具备 |  |  |
| 15. | 工作站 |  |  |  |
| 15 | 一拖三网络版后处理工作站 | 具备 |  |  |

（二）第三方产品

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 专业3M显示器（含电脑主机及普通显示器） | 10套 |
| 磁共振专用双筒高压注射器 | 1套 |
| 原装操作台、操作椅 | 2套 |
| 5T移动硬盘（备份数据需要） | 50个 |
| 机房场地屏蔽工程 |  |

（三）对于设计原理不同的产品，在符合整机配置要求的前提下，只要能满足临床所提出的功能需求，经专家评委会认可后，可视为符合上述技术规格要求。

（四）其他：请提供产品的出厂技术参数表，请补充说明未提及参数及功能和其优势项目（例如：取得如FDA或CE等认证、提供已装机医院清单等）以作为选择的参考。

（五）技术服务要求：

1.延期交货责任：

1.1如果卖方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在卖方书面同意支付延期交货违约金的条件下，买方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，买方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付买方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1%。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 40 %。

1.2如果卖方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，卖方应按迟交货物金额的  1  %向买方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付买方有权从未付的合同货款中予以扣除。若卖方逾期交货达30天以上（含30天）以上的，买方有权单方解除本合同，卖方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给买方造成损失的，还应赔偿买方所受的损失。

1.3若卖方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响买方正常使用的，卖方应向买方偿付不能交货部分货款的  20  %的违约金。违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方赔偿损失。

1.4如果卖方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期  1  天的，卖方应向买方支付  1000 元违约金，若因此给买方造成损失的，卖方还应赔偿买方所受的损失。

1.5买方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日  1  %支付逾期付款违约金。

2.安装与调试：

2.1合同签订后，卖方应派场地工程师到买方安装场地，与买方共同商讨，提供设备安装的规划设计说明，包括运行使用的环境要求、施工图纸等，并提供全面的机房结构、线路等设计图纸的技术服务，直至安装场地具备安装条件。

2.2招标采购货物到达买方现场，在买方现场具备安装条件后，买方发出“已具备安装条件通知”给卖方。卖方应在接到通知7天内，派遣相关专业技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物、负责安装、调试、检测设备至验收合格。

2.3卖方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因卖方原因而造成延期安装、调试、及培训，并因延期而产生的一切费用和给买方所造成延误开机使用的损失由卖方承担。

3.技术培训：

3.1安装、调试期间，卖方应安排高级专家在制造商指定的培训地点（投标人应在投标文件中注明该培训地点）对买方的医师，操作技师、技术员进行操作现场培训（培训课程：≥4个课程），直至达到能独立正常操作设备并正确使用其各项功能。

3.2安装、调试期间，卖方专业技术人员应免费对买方的维修工程人员进行设备的维修、保养的技术培训。

3.3安排医师、操作技师、护士、工程师各一名到国内医院进行培训10天；

4.技术资料：

卖方应向买方随设备提供以下完整的技术资料，其中纸质版2套，电子版1套，其费用包括在投标总报价内。

a.设备安装图纸；

b.设备及系统的详细电路原理图；

c.电气设备及系统安装线路图；

d.构件、机械安装图；

e.安装手册；

f.操作手册(中文)；

g.维修手册（包括软件检修程序手册）；

h.使用手册；

i.制造、安装标准；

j.合同中要求的其他资料。

（六）验收标准和验收方法

1.验收标准：

1.1中华人民共和国对所投产品的有关标准和规定；

1.2设备制造厂商的产品验收标准；

1.3招标文件中列出的所有技术规格参数；

2.验收方法：

2.1出厂检验：卖方应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单。并且根据预先提供的验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用；

2.2进口商检：若进口货物卖方应提供中华人民共和国海关进口货物报关单及有关证明（包括货物的产地、品牌及装运港等与投标文件相一致的证明材料）。货物最终验收时应提供中华人民共和国出入境货物检验检疫证明；

2.3设备最终验收：设备安装、调试结束后，卖方负责并会同买方及有关专家按1. 验收标准条款中的1.1～1.3的标准进行联合验收。所有技术指标参数均应同时符合1.1～1.3的要求，如果同一指标参数在上述三个规定中不同，以要求最高的参数指标为验收依据进行验收。

2.4如果各方在某些技术参数指标上存在分歧，买方有权委托有资质的第三方对有争议的技术规格参数进行校核，以校核的结果作为最终的验收技术规格参数指标，卖方应承担校核的相关费用；

2.5上述所有技术参数指标都符合，机器正常运行使用后，需在买方的设备安装验收报告单、且必须经买方设备管理部门工程师和设备使用科室人员在验收报告单上签字，并盖上设备管理处的章即为验收完成。保修期从买方设备安装验收报告单签署时间算起。

（七）卖方质量保证及维修服务

1.服务要求（对质保期内和质保期外都必须满足）：

1.1制造商须在中国华东地区设有维修办事处，有常驻维修工程师，并提供维修工程师的联系方式，如联系方式有变动，应主动及时通知买方。

1.2制造商在中华人民共和国境内应设有投标机型的零配件仓库。

1.3制造商应能随时满足电话支持或网络远程式访问，以非现场的方式协助买方解决设备在使用过程中的各种问题和故障。

1.4在接到买方报修通知后，制造商维修工程师在4小时内响应，24小时之内到达现场，5天内排除故障。

1.5在设备的正常使用寿命期内，制造商应保证买方对设备的零配件的供应。如果该型号设备停止生产，卖方应保证买方在该型号设备使用十年内的零配件的正常供应。

1.6在设备的正常使用寿命期内，制造商应保证买方采购的零配件尽快到达买方医院。

1.7设备所安装的软件版本须为投标产品最新版本，设备最终验收合格后，并及时通知用户有关的软件/硬件更新，及时通报院方任何已发现的软件“Bugs”和提供“Bugs”的解决方案。卖方应保证免费提供制造商统一执行的软件优化、补丁升级或其他升级。由于升级造成的硬件设备的更换费用由卖方承担。买方应可按照卖方提供的硬件要求根据市场情况自行购买硬件进行硬件升级，此种情况下，卖方应提供安装服务，除了服务费外不再收取其它费用。

1.8制造商应向买方终身免费提供设备维修密码。

1.9制造商如有维保代理人，应在投标文件中列出维保代理人的详细联系方式，如果卖方兼并或更换维保代理人，须及时与买方做好维保代理手续移交，本合同、协议继续有效。

2.质量保证期及质保期内的维修服务：

2.1质量保证期为本次投标所有设备（包括软件硬件）正常运行使用最终验收合格之日起开始计算，时间：≥壹年。卖方不得用任何方式将设备到货至安装完毕的该段时间，部分或全部计入设备的质保期。

2.2质保期内，由制造商每季度至少进行一次维护保养；机器年完好率应达95%以上，若达不到95%，则质保期相应按停机天数顺延。

2.3质保期内设备运行中发生问题，卖方应按1. 服务要求（对质保期内和质保期外都必须满足）的要求提供免费维修服务，若配件损坏，应免费更换损坏的零部件，维修费用由卖方承担。

2.4质保期内系统的软件进行免费升级到最新的版本

3.质保期后的服务要求

3.1投标人应承诺在质保期结束后如发生设备故障，以先维修后付款的方式处理；并承诺对零备件的购买，采用先交货后付款的保障方式。

3.2在计算维修的人工费用和零配件费用时，投标人应优惠的价格提供给买方，该承诺应包括在投标文件中（若投标人非设备生产者，应取得设备生产厂家承诺函并附于应标文件中）。

3.3在投标文件中提供制造商的售后服务承诺及服务条款，或制造商的售后服务授权委托书和卖方的售后服务承诺书及服务条款，并书面承诺质保期满后的10年内不变的整机的年全保费用（不高于投标价的10%）提供详细的保修方案，年全保价格不计入投标价格。

（八）其他

1.投标人应按上述要求在投标文件中提供制造商出具的售后服务承诺书。

2.投标人应提供其投标货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国际认证机构的证明材料。招标人有权要求投标人提供最新的原版DATASHEET技术资料（技术白皮书）,以证明其投标货物满足招标文件的各项技术要求 (特别是对招标文件技术规格参数中加注星号（“★”）的主要技术规格参数，投标人还必须提供中文翻译并做好标识，以方便评委会的审阅。投标人未对加注星号（“★”）的主要技术规格参数提供技术支持资料的，则其投标将被拒绝。) 。若有虚假应标，一经查出即作废标处理。

3.在中华人民共和国境内设有备品备件保税库（注明详细地址），且备品配件可保证供应10年以上。

4.投标人对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。

5.卖方负责该设备网络系统升级并实现与医院现有的网络联网。

（九）付款条件：

合同订立后，由甲方预付60%货款。设备安装及验收合格后凭A.乙方开具的货物金额100%的正式发票 B.货物安装验收报告单（经买方医用材料与设备服务中心工程师和设备使用科室人员签字）由乙方向甲方支付合同总金额的5%做为质保金，甲方向乙方支付合同总金额的40%，质保期满后由甲方无息支付合同总金额的5%给乙方。

三、相关要求

1、投标人应提供其投标货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国际认证机构的证明材料。招标人有权要求中标人提供最新的原版技术资料（技术白皮书）。若有虚假应标，一经查出即作废标处理。

2、列明选配件清单及单价。

3、投标报价须包含以上设备装卸、搬运就位、安装调试、服务等一切费用。

附件 ：退还投标保证金函（格式）

福建省承诚招标代理有限公司：

兹有我公司参加贵公司       年     月    日（开标时间）组织的        （招标编号）,合同包         的项目投标，本公司以（ 转帐、异地电汇）形式缴纳投标保证金（¥              ）。

结果公示后若我公司未能中标，请贵公司将该款项结清后给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中；

如若有幸中标，我公司将按招标文件规定的时间与采购单位签订采购合同，并将采购合同原件报送一份给贵司备案后，请贵公司将该款项结清后给予办理退还，并退还到我公司以下帐户中；

开户名全称：

开 户 行：

帐   号：

开户行所属         （省份）         （市县）

（以上内容应详细填写，不可简化，开户行、账号上必须与投标保证金转入账号一致）

投标代表签字：

投标人联系电话：

注：退保证金时提供

此表另备一份与开标一览表和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

公司名称：    （加盖公章）

时　　间：          年     月     日